{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1]]}
["序号","机构名称","检测业务","申请事项","审查意见","审查情况"]
[1,"调兵山市建设工程质量监督站（调兵山市建设工程质量检测中心）","建筑材料及构配件","新办","文审意见\n经审查，该单位存在以下问题：\n一、管理\n1、RB/T214-2017已废止，应依据 GB/T27025-2019编制新的体系文件。\n2、未提供信息化管理系统证明材料。\n3、未提交申报的报告批准人的法人授权文件。\n4、质量手册中对技术负责人、质量负责人及授权签字人的任职条件，不符合资质标准中要求。\n5、质量手册中附件4、附件5、附件6单位名称为中质国培（北京）检验检测技术研究院，与申请单位不一致。\n6、质量手册附件5中未附机构平面位置图。\n7、质量手册附件6仪器设备量值溯源图中相关信息与机构的量值溯源不一致。\n8、程序文件中《检验报告管理程序》中规定按照安徽省地方标准DB34/T2146规定执行，不符合要求。\n9、程序文件中缺少《检测报告管理程序》、《检测结果质量控制程序》等文件。\n10、建议机构制定与实际工作相适应安全防护措施与规定。\n11、土工试验，宜制订标准砂的回收与验收作业指导书。\n二、参数\n（一）建筑节能专项资质\n1、申请书表九中节能工程（钻芯法检测外墙节能构造及保温层厚度、保温板与基层之间的拉伸粘结强度）参数名称表述不规范，需按资质标准中检测项目及参数名称进行表述。\n2、申请书表九中依据的检测（方法）标准GB50411-2019、JGJ144-2019、GB50404-2017、JG/T211-2007，标准名称不正确。\n三、人员\n1、需提交所有技术人员社保证明材料。\n2、需提交技术人员王某职称证书原件扫描件。\n3、提交的技术人员王某明职称证书扫描件模糊不清。\n4、质量检测人员情况一览表中未填写技术人员齐某从事的检测专项资质。\n5、未提交技术人员齐某、赵某职称证书。\n6、未提交建筑节能专项资质检测技术人员的培训证明材料。\n四、仪器设备\n1、需提交所有仪器设备检定/校准证书及检定/校准结果确认表。\n（一）建筑材料及构配件专项资质\n1、设备表中的设备有不符合标准要求的地方：水泥试验相关参数：凝结时间少加水器、秒表。安定性：设备表中没有雷氏夹法的相关设备。胶砂强度：加水器应该为本参数使用的设备，机构请重新排版。缺少胶砂流动度仪和电子卡尺。氯离子：请机构提供硝酸银的配制与校准记录。钢筋及连接件相关参数强度：建议增加一台30或60吨的试验机。屈服强度还应至少加一个电子计。延伸率未报电子卡尺。反向弯曲：钢筋反向弯曲试验机应校准+90°和-20°的点，如果用这个设备冷弯，还要校180°的点。重量偏差：长度测工具的量程不够。试样要求不少于500㎜。压碎值：细集料压碎指标用的试验机末提供。氯离子：请机构提供硝酸银的配制与校准记录。粗骨料的相关参数压碎值：粗集料压碎指标用的试验机末提供。砖、砌块的相关参数末提供相关的试验制样与尺寸测量的工具。防水的相关参数拉力：机构确认电拉的量程只有20kN一个吗？对于防水材料，这个量程过大。确认制样用的裁刀。缺少一个6㎜的测厚仪。延伸：机构确认电子万能试验机没有位移和变形的校准点。低温柔度：设备表少温度计。耐热度：设备表少读数显微镜和温度计；耐热性：设备表中少秒表；低温柔性：弯折棒；混凝土外加剂的相关参数减水率：设备表少混凝土和水泥试验相关的设备。量水或称水的设备；凝结时间：机构确认151至153设备。少秒表和制样设备。泌水率比：设备表少具盖的量筒和5L容器；混凝土掺合料的相关参数细度：少细度筛。需水量比：专用标准砂。设备表少电子卡尺。活性指数：混凝土和水泥制样设备与强度试验设备。设备表中建议加养护设备。流动度比：电子卡尺至少300mm。量水器至少0.5mL精度。氯离子：机构确认是否申报快速测定仪？应该是滴定法。砂浆的相关参数抗压强度：少尺寸测量的设备工具。稠度：设备表中建议加上搅拌机。保水率：重物，设备表中少秒表。拉伸粘结强度;机构确认使用数显压力试验机和量程;应该使用电子万能试验机;土的相关参数机构确认现场测量土密度的方法（灌砂法、灌水法、环刀法等）设备表上是灌砂法。\n未申报含水率的设备。瓷砖及石材的相关参数吸水率：真空吸水仪应该是负压，设备表上是正压。弯曲强度：设备表中少长度测量工具。机构确认万能试验机与弯曲试验用的工装。塑料管材相关参数静液压强度：设备表少管壁测厚仪。落锤冲击：试验用的温度计和低温箱的温度校准点。纵向回缩率：设备表中少电子卡尺。\n（二）建筑节能专项资质\n1、未提交仪器设备检定/校准证书。\n2、申请书表八中部分检测参数试验用仪器设备填写不完整：导热系数或热阻试验未填写钢直尺、游标卡尺；保温、绝热材料密度试验未填写针形厚度计；保温、绝热材料吸水率试验未填写切片器、投影仪、烘箱、钢直尺；保温、绝热材料单位面积质量试验未填写天平（100kg-150kg)、钢卷尺；粘结材料拉伸粘结强度试验未填写恒温恒湿箱、低温试验箱；抹面材料拉伸粘结强度试验未填写行星式搅拌机、恒温恒湿养护箱、低温箱；抹面材料压折比（或柔韧性）试验未填写试验机、行星式搅拌机；需补充完善，并提交相关证明材料。\n3、申请书表八中MCM-2424型建筑外门窗无能性能检测设备测量范围、准确度等级/不确定度未填写。\n五、场所\n1、未提交房屋租赁合同或无偿使用证明材料。\n六、其他\n1、化学废弃物的处理，建议有文件化的规定。\n2、塑料管材的取样，建议有文件化的规定。\n视频考核意见\n经审查，该机构视频考核存在以下问题：\n一、质量管理体系\n未提供2025年仪器设备期间核查计划。\n2、未对2025年1月1日实施的《混凝土长期性能和耐久性能试验标准》GB/T50082-2024进行标准变更确认。\n二、建筑材料及构配件专项资质\n（一）、仪器设备\n1、试验室的TD-5000电子天平、TCS-30电子台称、TD-2000电子天平、FA2004电子精密天平、型电子天平、混凝土贯入阻力仪、砂浆稠度仪、砂浆分层度仪、沸煮箱、砂浆密度筒、混凝土振动台、砖蒸煮箱的摆放位置不合理，需要进行合理化调整。\n未提供WDW-20型电子拉伸试验机大变形引伸计、RWCY-B型维卡软化温度测定仪（位移、温度、质量）的校准证书。\n3、45μm负压筛未按照标准要求，使用水泥细度标准样品进行标定。\n4、缺少外加剂限制膨胀率试验用纵向限制器，需补充完善并提交相关证明材料。\n（二）化学溶液\n1、未提供硝酸银溶液的配制与单点校正记录，需补充完善并提交相关证明材料。\n三、建筑节能专项资质\n（一）、仪器设备\n1、缺少隔热型材抗拉强度、抗剪强度试验用夹具，需补充完善并提交相关证明材料。\n\n","不合格"]
[null,null,"建筑节能","新办","文审意见\n经审查，该单位存在以下问题：\n一、管理\n1、RB/T214-2017已废止，应依据 GB/T27025-2019编制新的体系文件。\n2、未提供信息化管理系统证明材料。\n3、未提交申报的报告批准人的法人授权文件。\n4、质量手册中对技术负责人、质量负责人及授权签字人的任职条件，不符合资质标准中要求。\n5、质量手册中附件4、附件5、附件6单位名称为中质国培（北京）检验检测技术研究院，与申请单位不一致。\n6、质量手册附件5中未附机构平面位置图。\n7、质量手册附件6仪器设备量值溯源图中相关信息与机构的量值溯源不一致。\n8、程序文件中《检验报告管理程序》中规定按照安徽省地方标准DB34/T2146规定执行，不符合要求。\n9、程序文件中缺少《检测报告管理程序》、《检测结果质量控制程序》等文件。\n10、建议机构制定与实际工作相适应安全防护措施与规定。\n11、土工试验，宜制订标准砂的回收与验收作业指导书。\n二、参数\n（一）建筑节能专项资质\n1、申请书表九中节能工程（钻芯法检测外墙节能构造及保温层厚度、保温板与基层之间的拉伸粘结强度）参数名称表述不规范，需按资质标准中检测项目及参数名称进行表述。\n2、申请书表九中依据的检测（方法）标准GB50411-2019、JGJ144-2019、GB50404-2017、JG/T211-2007，标准名称不正确。\n三、人员\n1、需提交所有技术人员社保证明材料。\n2、需提交技术人员王某职称证书原件扫描件。\n3、提交的技术人员王某明职称证书扫描件模糊不清。\n4、质量检测人员情况一览表中未填写技术人员齐某从事的检测专项资质。\n5、未提交技术人员齐某、赵某职称证书。\n6、未提交建筑节能专项资质检测技术人员的培训证明材料。\n四、仪器设备\n1、需提交所有仪器设备检定/校准证书及检定/校准结果确认表。\n（一）建筑材料及构配件专项资质\n1、设备表中的设备有不符合标准要求的地方：水泥试验相关参数：凝结时间少加水器、秒表。安定性：设备表中没有雷氏夹法的相关设备。胶砂强度：加水器应该为本参数使用的设备，机构请重新排版。缺少胶砂流动度仪和电子卡尺。氯离子：请机构提供硝酸银的配制与校准记录。钢筋及连接件相关参数强度：建议增加一台30或60吨的试验机。屈服强度还应至少加一个电子计。延伸率未报电子卡尺。反向弯曲：钢筋反向弯曲试验机应校准+90°和-20°的点，如果用这个设备冷弯，还要校180°的点。重量偏差：长度测工具的量程不够。试样要求不少于500㎜。压碎值：细集料压碎指标用的试验机末提供。氯离子：请机构提供硝酸银的配制与校准记录。粗骨料的相关参数压碎值：粗集料压碎指标用的试验机末提供。砖、砌块的相关参数末提供相关的试验制样与尺寸测量的工具。防水的相关参数拉力：机构确认电拉的量程只有20kN一个吗？对于防水材料，这个量程过大。确认制样用的裁刀。缺少一个6㎜的测厚仪。延伸：机构确认电子万能试验机没有位移和变形的校准点。低温柔度：设备表少温度计。耐热度：设备表少读数显微镜和温度计；耐热性：设备表中少秒表；低温柔性：弯折棒；混凝土外加剂的相关参数减水率：设备表少混凝土和水泥试验相关的设备。量水或称水的设备；凝结时间：机构确认151至153设备。少秒表和制样设备。泌水率比：设备表少具盖的量筒和5L容器；混凝土掺合料的相关参数细度：少细度筛。需水量比：专用标准砂。设备表少电子卡尺。活性指数：混凝土和水泥制样设备与强度试验设备。设备表中建议加养护设备。流动度比：电子卡尺至少300mm。量水器至少0.5mL精度。氯离子：机构确认是否申报快速测定仪？应该是滴定法。砂浆的相关参数抗压强度：少尺寸测量的设备工具。稠度：设备表中建议加上搅拌机。保水率：重物，设备表中少秒表。拉伸粘结强度;机构确认使用数显压力试验机和量程;应该使用电子万能试验机;土的相关参数机构确认现场测量土密度的方法（灌砂法、灌水法、环刀法等）设备表上是灌砂法。\n未申报含水率的设备。瓷砖及石材的相关参数吸水率：真空吸水仪应该是负压，设备表上是正压。弯曲强度：设备表中少长度测量工具。机构确认万能试验机与弯曲试验用的工装。塑料管材相关参数静液压强度：设备表少管壁测厚仪。落锤冲击：试验用的温度计和低温箱的温度校准点。纵向回缩率：设备表中少电子卡尺。\n（二）建筑节能专项资质\n1、未提交仪器设备检定/校准证书。\n2、申请书表八中部分检测参数试验用仪器设备填写不完整：导热系数或热阻试验未填写钢直尺、游标卡尺；保温、绝热材料密度试验未填写针形厚度计；保温、绝热材料吸水率试验未填写切片器、投影仪、烘箱、钢直尺；保温、绝热材料单位面积质量试验未填写天平（100kg-150kg)、钢卷尺；粘结材料拉伸粘结强度试验未填写恒温恒湿箱、低温试验箱；抹面材料拉伸粘结强度试验未填写行星式搅拌机、恒温恒湿养护箱、低温箱；抹面材料压折比（或柔韧性）试验未填写试验机、行星式搅拌机；需补充完善，并提交相关证明材料。\n3、申请书表八中MCM-2424型建筑外门窗无能性能检测设备测量范围、准确度等级/不确定度未填写。\n五、场所\n1、未提交房屋租赁合同或无偿使用证明材料。\n六、其他\n1、化学废弃物的处理，建议有文件化的规定。\n2、塑料管材的取样，建议有文件化的规定。\n视频考核意见\n经审查，该机构视频考核存在以下问题：\n一、质量管理体系\n未提供2025年仪器设备期间核查计划。\n2、未对2025年1月1日实施的《混凝土长期性能和耐久性能试验标准》GB/T50082-2024进行标准变更确认。\n二、建筑材料及构配件专项资质\n（一）、仪器设备\n1、试验室的TD-5000电子天平、TCS-30电子台称、TD-2000电子天平、FA2004电子精密天平、型电子天平、混凝土贯入阻力仪、砂浆稠度仪、砂浆分层度仪、沸煮箱、砂浆密度筒、混凝土振动台、砖蒸煮箱的摆放位置不合理，需要进行合理化调整。\n未提供WDW-20型电子拉伸试验机大变形引伸计、RWCY-B型维卡软化温度测定仪（位移、温度、质量）的校准证书。\n3、45μm负压筛未按照标准要求，使用水泥细度标准样品进行标定。\n4、缺少外加剂限制膨胀率试验用纵向限制器，需补充完善并提交相关证明材料。\n（二）化学溶液\n1、未提供硝酸银溶液的配制与单点校正记录，需补充完善并提交相关证明材料。\n三、建筑节能专项资质\n（一）、仪器设备\n1、缺少隔热型材抗拉强度、抗剪强度试验用夹具，需补充完善并提交相关证明材料。\n\n","不合格"]
[2,"大连诚泽检测有限公司"," 钢结构","新办","经审查，该单位提交的申请材料存在以下问题：\n文审意见：\n一、钢结构\n1、人员\n（1）表二中质量负责人中级工程师与表五中高级工程师不符；\n（2）未提供申请表相关技术人员2024年12月至今社保证明材料；\n（3）未提供张某峤、张某艳、李某欣相关专业学历证明材料。\n2、参数\n（1）钢材及焊接材料/厚度偏差，钢筋机械连接用套筒JGT 163-2013、钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋GB1499.1-2024、钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋GB1499.2-2024不适用此参数；\n（2）钢材及焊接材料/钢材元素含量（钢材化学分析 C、S、P），钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法GB 223.63-2022不适用此参数。\n3、仪器设备\n（1）设备列表中未见钢材及焊接材料中“伸长率”检测用引伸计；\n（2）钢材及焊接材料中“钢材元素含量”，需提供能满足GB/T 223.69-2008中所需仪器设备的相关证明文件。\n4、其他\n（1）RB/T214-2017已废止，涉及RB/T214-2017内容应删除；\n（2）质量手册中1.2概况中公司人员、面积、设备数量与申请表不一致；\n（3）缺少质量手册中要求的相关授权人授权文件；\n（4）程序文件发布令“是在第 8 版的基础上修改”是否正确，现发布第10版；\n（5）缺少内审管理评审相关文件。\n视频考核意见：\n1、人员\n（1）技术人员职称中李丰为生态环境监测高级工程师，刘松茁为生态环境监测中级工程师，孔繁枭为生态环境工程中级工程师，均为环保类职称。\n2、参数\n（1）钢材及焊接材料中“厚度偏差”申请JGT163、GB1499.1、GB1499.2、GB/T706不符合，建议删除。\n3、设备\n（1）钢材及焊接材料中“钢材元素含量（钢材化学分析C、S、P）”试验用气源未连接，不在使用状态。\n4、其他\n（1）人员自述没有业务，外携设备使用记录均未填写。\n（2）试验用品验收记录缺少验收人员签字。","不合格"]
[3,"辽宁天圆检测有限责任公司","建筑材料及构配件","新办","经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题：\n文审意见：\n一、人员\n1．未提供所有人员的社保证明、劳动合同、身份证，证明其与该公司的所属关系；\n2．提供李某鹏、王某鑫等检测人员的培训及考核合格证明材料不完整；\n3．未提供部分中级以上职称技术人员的3年以上检测工作经历证明资料；\n4.技术负责人、质量负责人简历中检测工作管理资历和简历不一致，应提供其5年以上质量检测工作经历证明。\n二、设备\n1．主要仪器设备清单所列设备需按专项资质分类，且对应具体参数；\n2．宜提供仪器设备档案，其中包括设备履历表、设备合格证/说明书、设备发票、设备校准确认表、设备维修记录等；\n3．需提供设备检定校准证书扫描件；\n4．主要仪器设备缺少砂浆-保水率设备；\n5．其他问题：恒应力压力试验机、砂浆分层度仪等设备表8中设备的测量范围、允差、精度等信息填写不正确。\n三、其他方面问题\n1．需提供质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书等文件资料；\n2.检测管理制度中样品检测制度、文件保存年限等不完善，应修改完善；\n3.检测场所权产权证明资料未提供。\n视频考核意见：\n1.万分之一天平摆放于空调出风口下方位置；\n2.质量手册，程序文件里缺少检测人员不得同时受聘于两家或者两家以上检测机构的规定；\n3.电子式拉力机电子式橡胶拉力试验机XLD-5000未校准常用拉伸速度100mm/min，500mm/min；\n4.热变形维卡软化点温度测试仪HG-300E未校准变形量和加载砝码项目。\n游标卡尺（0-300mm）、HYE-300微机控制电液伺服试验机、RTH-08型养护室温湿度自动控制仪等仪器设备检定/校准结果未进行确认。","不合格"]
[null,null,"市政工程材料","新办","经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题：\n文审意见：\n一、人员\n1．未提供所有人员的社保证明、劳动合同、身份证，证明其与该公司的所属关系；\n2．提供李某鹏、王某鑫等检测人员的培训及考核合格证明材料不完整；\n3．未提供部分中级以上职称技术人员的3年以上检测工作经历证明资料；\n4.技术负责人、质量负责人简历中检测工作管理资历和简历不一致，应提供其5年以上质量检测工作经历证明。\n二、设备\n1．主要仪器设备清单所列设备需按专项资质分类，且对应具体参数；\n2．宜提供仪器设备档案，其中包括设备履历表、设备合格证/说明书、设备发票、设备校准确认表、设备维修记录等；\n3．需提供设备检定校准证书扫描件；\n4．主要仪器设备缺少砂浆-保水率设备；\n5．其他问题：恒应力压力试验机、砂浆分层度仪等设备表8中设备的测量范围、允差、精度等信息填写不正确。\n三、其他方面问题\n1．需提供质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书等文件资料；\n2.检测管理制度中样品检测制度、文件保存年限等不完善，应修改完善；\n3.检测场所权产权证明资料未提供。\n视频考核意见：\n1.万分之一天平摆放于空调出风口下方位置；\n2.质量手册，程序文件里缺少检测人员不得同时受聘于两家或者两家以上检测机构的规定；\n3.电子式拉力机电子式橡胶拉力试验机XLD-5000未校准常用拉伸速度100mm/min，500mm/min；\n4.热变形维卡软化点温度测试仪HG-300E未校准变形量和加载砝码项目。\n游标卡尺（0-300mm）、HYE-300微机控制电液伺服试验机、RTH-09型养护室温湿度自动控制仪等仪器设备检定/校准结果未进行确认。","不合格"]
[4,"锦州建安建筑工程检测有限公司","地基基础","新办","经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题：\n文审意见：\n1、人员\n（1）需提供全部质量检测人员情况一览表（表七）。\n2、设备\n（1）未提供本次新增方法所涉及主要仪器设备检定/校准证书。\n（2）未提供高应变检测所及的仪器设备购买凭证等相关资料。\n3、其它\n（1）RB/T214-2017已废止，质量手册和程序文件涉及RB/T214-2017内容应删除。依据《检验检测机构资质认定评审准则》和GB/T27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》修订。\n（2）质量手册目录缺少对应标准条款章节。\n(3)质量手册中1.2概况中公司人员、工程师人数、面积、设备数量与申请表不一致。\n(4)质量手册中缺少附件内容。\n(5)缺少内审、管理评审相关文件。\n视频考核意见：\n1、设备 \n（1）基桩动测仪校准证书中传感器编号与现场提供的设备编号不一致。\n2、其它\n（1）现场提供检测报告内容出现多处错误：对桩的种类描述前后不一致；现场技术要求部分基桩高应变动力检测照片与实物不符；检测报告的编写应根据现场实际情况对检测过程和检测结果进行描述而不是摘抄相关资料。\n（2）未提供新增方法人员能力确认表。\n（3）未提供合同评审记录、合格供应商评价记录。","不合格"]
[5,"东港市金诚建设工程质量检测有限公司","建筑节能","新办","经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题：\n文审意见：\n建筑节能\n人员\n（1）申请书表二、社保人员总数43人，专业技术人员数45人，确认是否申报错误。\n（2）序号6吴某鹏和序号7刘某旭未提供中级职称证书。\n仪器设备\n未提供保温砂浆检测用搅拌机。\n二、道路工程。\n1、参数\n（1）水泥混凝土路面-厚度网上申请参数未填写试验方法。\n（2）基层及底基层-压实度网上申请的方法公路路基路面现场测试规程JTG 3450－2019条款T0924-2008检测范围不适用，建议删除。\n（3）土路基-压实度网上申请方法网上申请的方法公路路基路面现场测试规程JTG 3450－2019条款T0924-2008检测范围不适用，建议删除\n（4）沥青混合料路面-厚度公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019条款T0903-2019建议删除。\n（5）基层及底基层-厚度公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019条款T0903-2019建议删除。\n（6）基层及底基层-公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTG 3441-2024 条款T0843-2009、T0845-2009 建议删除。\n3、仪器设备\n（1）无侧限抗压强度试验提交的万能试验机量程超限。\n三、体系文件\n（1）质量手册中无董事长岗位职责。\n（2）手册中3.5.1 e）中规定总经理批准、发布《质量手册》、《程序文件》，与实际运行不符。\n（3）所申请提交的体系文件无印章及未签字确认。\n四、视频考核意见：\n1、仪器设备\n（1）部分仪器设备，检定校准过期（申请期间未过期）\n（2）沥青混合料路面-压实度：JTG 3450-2019条款T0924-2008温度计精度不满足要求。","不合格"]
[null,null,"道路工程","新办","经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题：\n文审意见：\n建筑节能\n人员\n（1）申请书表二、社保人员总数43人，专业技术人员数45人，确认是否申报错误。\n（2）序号6吴某鹏和序号7刘某旭未提供中级职称证书。\n仪器设备\n未提供保温砂浆检测用搅拌机。\n二、道路工程。\n1、参数\n（1）水泥混凝土路面-厚度网上申请参数未填写试验方法。\n（2）基层及底基层-压实度网上申请的方法公路路基路面现场测试规程JTG 3450－2019条款T0924-2008检测范围不适用，建议删除。\n（3）土路基-压实度网上申请方法网上申请的方法公路路基路面现场测试规程JTG 3450－2019条款T0924-2008检测范围不适用，建议删除\n（4）沥青混合料路面-厚度公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019条款T0903-2019建议删除。\n（5）基层及底基层-厚度公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019条款T0903-2019建议删除。\n（6）基层及底基层-公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTG 3441-2024 条款T0843-2009、T0845-2009 建议删除。\n3、仪器设备\n（1）无侧限抗压强度试验提交的万能试验机量程超限。\n三、体系文件\n（1）质量手册中无董事长岗位职责。\n（2）手册中3.5.1 e）中规定总经理批准、发布《质量手册》、《程序文件》，与实际运行不符。\n（3）所申请提交的体系文件无印章及未签字确认。\n四、视频考核意见：\n1、仪器设备\n（1）部分仪器设备，检定校准过期（申请期间未过期）\n（2）沥青混合料路面-压实度：JTG 3450-2019条款T0924-2008温度计精度不满足要求。","不合格"]
[6,"盖州市建兴工程检测有限公司","建筑材料及构配件","新办","经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题：\n文审意见：\n一、建筑材料及构配件\n1、人员\n（1）需提供所有技术人员社保证明材料及劳动合同；\n（2）需提供所有人员毕业证；\n（3）按申请的检测项目，报告批准人汇总表中签字范围需删除墙板。\n2、参数\n（1）申请书表九中依据的方法标准中有部分标准编号/检测条款号错误。\n（2）申请书表九中依据的方法标准GB/T50082-2009，已作废。\n3、仪器设备\n（1）需提供仪器设备检定/校准证书扫描件。\n4、其他\n（1）场所：房屋租赁合同中乙方名称与申请机构名称不符。\n二、建筑节能\n1、人员\n（1）需提供所有技术人员社保证明材料及劳动合同；\n（2）需提供所有人员毕业证。\n2、参数\n（1）申请书表九中依据的方法标准中有部分标准编号/检测条款号错误。\n3、仪器设备\n（1）需提供仪器设备检定/校准证书扫描件。\n4、其他\n（1）场所：房屋租赁合同中乙方名称与申请机构名称不符；\n（2）质量手册编写依据缺少《建设工程质量检测管理办法》及《辽宁省建设工程质量检测管理实施细则（试行）》。\n三、视频考核意见：\n1、建筑材料及构配件\n（1）设备：未见钢筋残余变形试验用引伸计；未见塑料管材坠落试验用秒表；水泥沸煮箱放置在水泥试验室内并缺少排气装置，需整改；缺少预制混凝土构件试验用磁性表座；\n（2）参数：仪器设备能力不足，钢筋（含焊接与机械连接）的弯曲性能参数检测依据的方法标准《金属材料管弯曲试验方法》GB/T244-2020不予推荐，须删除。\n2、人员\n（1）人员技术档案中未见技术负责人、质量负责人、授权签字人的任命文件。","不合格"]
[null,null,"建筑节能","新办","经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题：\n文审意见：\n一、建筑材料及构配件\n1、人员\n（1）需提供所有技术人员社保证明材料及劳动合同；\n（2）需提供所有人员毕业证；\n（3）按申请的检测项目，报告批准人汇总表中签字范围需删除墙板。\n2、参数\n（1）申请书表九中依据的方法标准中有部分标准编号/检测条款号错误。\n（2）申请书表九中依据的方法标准GB/T50082-2009，已作废。\n3、仪器设备\n（1）需提供仪器设备检定/校准证书扫描件。\n4、其他\n（1）场所：房屋租赁合同中乙方名称与申请机构名称不符。\n二、建筑节能\n1、人员\n（1）需提供所有技术人员社保证明材料及劳动合同；\n（2）需提供所有人员毕业证。\n2、参数\n（1）申请书表九中依据的方法标准中有部分标准编号/检测条款号错误。\n3、仪器设备\n（1）需提供仪器设备检定/校准证书扫描件。\n4、其他\n（1）场所：房屋租赁合同中乙方名称与申请机构名称不符；\n（2）质量手册编写依据缺少《建设工程质量检测管理办法》及《辽宁省建设工程质量检测管理实施细则（试行）》。\n三、视频考核意见：\n1、建筑材料及构配件\n（1）设备：未见钢筋残余变形试验用引伸计；未见塑料管材坠落试验用秒表；水泥沸煮箱放置在水泥试验室内并缺少排气装置，需整改；缺少预制混凝土构件试验用磁性表座；\n（2）参数：仪器设备能力不足，钢筋（含焊接与机械连接）的弯曲性能参数检测依据的方法标准《金属材料管弯曲试验方法》GB/T244-2020不予推荐，须删除。\n2、人员\n（1）人员技术档案中未见技术负责人、质量负责人、授权签字人的任命文件。","不合格"]
[7,"辽宁方川工程检测有限公司","道路工程","新办","经审查，该单位存在以下问题：\n一、人员\n1、申请表的表七中张某媛的专业填写与毕业证书不符，未提供刘某发、谢某利、耿某海的道路工程资质相关培训资料（不提供也满足道路工程资质技术人员不少于15人的要求，但请将表七中内容删除）。\n2、未提供技术负责人、质量负责人、报告批准人任命文件。\n二、参数\n1、掺合料（粉煤灰、钢渣）中参数“细度”申请GB/T 18736、GB/T 50146为非方法标准。\n2、掺合料（粉煤灰、钢渣）中参数“游离氧化钙含量”申请GB/T 50146、GB/T 1596为非方法标准。\n3、市政工程材料中项目名称“沥青混合料用粗集料、细集料、矿”应改成“沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维”。\n4、钢筋（含焊接与机械连接）中“反向弯曲”、“弯曲性能”申请YB/T 5126为行业标准；防水材料及防水密封材料（防水卷材）中“接缝剥离强度”、“搭接缝不透水性”申请T/CWA 302为团体标准；防水材料及防水密封材料（防水涂料）中“耐水性”申请HG/T 4343为化工行业标准建议删除。\n三、设备\n1、申请表的表八中未填写甲种密度计-5～50或乙种密度计0.995～1.020、无侧限抗压强度试模（50mm×50mm、100mm×100mm、150mm×150mm）、骨料碱活性试模（25mm×25mm×280mm）、水泥试模（40mm×40mm×160mm）、混凝土试模，未提供其检定/校准证书。\n2、设备列表中未见土、无机结合稳定材料中“不均匀系数”、“0.6mm以下 颗粒含量”、“颗粒分析”检测用振筛机。\n3、设备列表中未见土、无机结合稳定材料中“颗粒分析”申请JTG 3430-2020  T 0116-2007用检测设备。\n4、设备列表中未见掺合料（粉煤灰、钢渣）中“SiO2含量”“Al2O3含量”“Fe2O3含量”检测用高温炉。\n四、其他\n1、未提供“对检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等活动“进行信息化管理的管理制度。\n五、视频考核审查意见\n1、编号为FC182的静力触探仪未见反力装置。编号为FC035的数显鼓风恒温干燥箱未配备节点温度计。\n2、编号为FC262的电子万能试验机计量溯源结果确认表确认依据填写不规范，应明确确认依据的具体标准规范名称。\n3、电液伺服井盖压力试验机（FC314）”设备计量溯源结果确认表设备用途，不明确，应该具体到某个参数。\n4、机构力学室内多大型机械设备，应该有注意安全方面标识。\n5、机构外检室设备出入库台账，“回弹仪”未见出入库前后率定记录表。","不合格"]
[null,null,"市政工程材料","新办","经审查，该单位存在以下问题：\n一、人员\n1、申请表的表七中张某媛的专业填写与毕业证书不符，未提供刘某发、谢某利、耿某海的道路工程资质相关培训资料（不提供也满足道路工程资质技术人员不少于15人的要求，但请将表七中内容删除）。\n2、未提供技术负责人、质量负责人、报告批准人任命文件。\n二、参数\n1、掺合料（粉煤灰、钢渣）中参数“细度”申请GB/T 18736、GB/T 50146为非方法标准。\n2、掺合料（粉煤灰、钢渣）中参数“游离氧化钙含量”申请GB/T 50146、GB/T 1596为非方法标准。\n3、市政工程材料中项目名称“沥青混合料用粗集料、细集料、矿”应改成“沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维”。\n4、钢筋（含焊接与机械连接）中“反向弯曲”、“弯曲性能”申请YB/T 5126为行业标准；防水材料及防水密封材料（防水卷材）中“接缝剥离强度”、“搭接缝不透水性”申请T/CWA 302为团体标准；防水材料及防水密封材料（防水涂料）中“耐水性”申请HG/T 4343为化工行业标准建议删除。\n三、设备\n1、申请表的表八中未填写甲种密度计-5～50或乙种密度计0.995～1.020、无侧限抗压强度试模（50mm×50mm、100mm×100mm、150mm×150mm）、骨料碱活性试模（25mm×25mm×280mm）、水泥试模（40mm×40mm×160mm）、混凝土试模，未提供其检定/校准证书。\n2、设备列表中未见土、无机结合稳定材料中“不均匀系数”、“0.6mm以下 颗粒含量”、“颗粒分析”检测用振筛机。\n3、设备列表中未见土、无机结合稳定材料中“颗粒分析”申请JTG 3430-2020  T 0116-2007用检测设备。\n4、设备列表中未见掺合料（粉煤灰、钢渣）中“SiO2含量”“Al2O3含量”“Fe2O3含量”检测用高温炉。\n四、其他\n1、未提供“对检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等活动“进行信息化管理的管理制度。\n五、视频考核审查意见\n1、编号为FC182的静力触探仪未见反力装置。编号为FC035的数显鼓风恒温干燥箱未配备节点温度计。\n2、编号为FC262的电子万能试验机计量溯源结果确认表确认依据填写不规范，应明确确认依据的具体标准规范名称。\n3、电液伺服井盖压力试验机（FC314）”设备计量溯源结果确认表设备用途，不明确，应该具体到某个参数。\n4、机构力学室内多大型机械设备，应该有注意安全方面标识。\n5、机构外检室设备出入库台账，“回弹仪”未见出入库前后率定记录表。","不合格"]
[8,"辽宁中测建筑科技有限公司","市政工程材料","新办","经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题：\n文审意见：\n1、人员\n（1）政务服务业务办理系统未填报报告批准人。\n（2）李某、王某涛、贺某宇、刘某颖职称证书未见编号页。\n（3）刘某颖和王某身份证已过期\n2、参数\n（1）土、无机结合稳定材料击实检测标准填写为土工试验方法标准GB/T50123-2019/13/12，其中12与本试验无关，62与本实验相关；公路土工试验规程JTG3430-2020/T0131-2019/T0123-1993，其中T0123-1993与本试验无关。\n（2）塑性指数备注中土工试验方法标准未填写具体对应条款。\n（3）烧失量备注中缺少水泥化学分析方法GB/T 176-2017 6.4。\n（4）与粗集料的粘附性、沥青黏附性备注中缺少JTG E20-2011 T0654-2011\n（5）吸水率GB/T 14684-2022备注中未明确具体条款。\n（6）抗滑移系数备注未明确具体条款。\n（7）紧固轴力还需满足B 50205-2020  附录B.0.2中要求。\n3、仪器设备\n（1）电热鼓风干燥箱（101-2）、数显位移计（sx-01）量程与台账中量程不一致。\n（2）沥青及乳化沥青密度检测项目中缺少恒温水槽设备。\n4、环境设施（含场地）\n（1）未提供地下室和接二层房产证明（本单位写的说明）。\n（2）未提供检测室设备平面布置图。\n5、其它\n（1）未见法律地位证明文件（营业执照）\n（2）《质量手册》0.1发布令、3.2编写和8.1.1总则中RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》标准国家认监委于2024年11月26日废止。应予以修改。\n（3）《质量手册》中技术人员、设备与申请表中技术人员、设备不一致。\n（4）《质量手册》中缺少“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续”的要求。\n\n经视频考核，该机构存在以下问题：\n1、混凝土振动台未见防止试模在振动台上自由跳动的固定措施，混凝土压力试验机周围未见防护网罩（60MPa及以上试验时须设置）。\n2、混凝土室温湿度计存在功能故障情况，土工材料试验室内缺少湿度控制措施，已检区划分不清晰。\n3、通往地下一层临空处栏杆高度不足。\n4、未见申请钢筋（含焊接与机械连接）-抗拉强度中GB/T21839-2019标准所要求的夹具。\n5、未见申请防水材料及防水密封材料（防水密封材料及其他防水材料）-定伸粘结性中GB/T13477.10-2017标准所要求的低温环境试验设备。\n6、未见报告批准人和监督员任命文件。\n7、标准查新表中缺少更新标准的实施日期及原标准是否作废及日期。\n8、设备档案中缺少设备基本信息如：放置地点、设备编号等。","不合格"]
[null,null,"道路工程","新办","经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题：\n文审意见：\n1、人员\n（1）政务服务业务办理系统未填报报告批准人。\n（2）李某、王某涛、贺某宇、刘某颖职称证书未见编号页。\n（3）刘某颖和王某身份证已过期\n2、参数\n（1）土、无机结合稳定材料击实检测标准填写为土工试验方法标准GB/T50123-2019/13/12，其中12与本试验无关，62与本实验相关；公路土工试验规程JTG3430-2020/T0131-2019/T0123-1993，其中T0123-1993与本试验无关。\n（2）塑性指数备注中土工试验方法标准未填写具体对应条款。\n（3）烧失量备注中缺少水泥化学分析方法GB/T 176-2017 6.4。\n（4）与粗集料的粘附性、沥青黏附性备注中缺少JTG E20-2011 T0654-2011\n（5）吸水率GB/T 14684-2022备注中未明确具体条款。\n（6）抗滑移系数备注未明确具体条款。\n（7）紧固轴力还需满足B 50205-2020  附录B.0.2中要求。\n3、仪器设备\n（1）电热鼓风干燥箱（101-2）、数显位移计（sx-01）量程与台账中量程不一致。\n（2）沥青及乳化沥青密度检测项目中缺少恒温水槽设备。\n4、环境设施（含场地）\n（1）未提供地下室和接二层房产证明（本单位写的说明）。\n（2）未提供检测室设备平面布置图。\n5、其它\n（1）未见法律地位证明文件（营业执照）\n（2）《质量手册》0.1发布令、3.2编写和8.1.1总则中RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》标准国家认监委于2024年11月26日废止。应予以修改。\n（3）《质量手册》中技术人员、设备与申请表中技术人员、设备不一致。\n（4）《质量手册》中缺少“检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续”的要求。\n\n经视频考核，该机构存在以下问题：\n1、混凝土振动台未见防止试模在振动台上自由跳动的固定措施，混凝土压力试验机周围未见防护网罩（60MPa及以上试验时须设置）。\n2、混凝土室温湿度计存在功能故障情况，土工材料试验室内缺少湿度控制措施，已检区划分不清晰。\n3、通往地下一层临空处栏杆高度不足。\n4、未见申请钢筋（含焊接与机械连接）-抗拉强度中GB/T21839-2019标准所要求的夹具。\n5、未见申请防水材料及防水密封材料（防水密封材料及其他防水材料）-定伸粘结性中GB/T13477.10-2017标准所要求的低温环境试验设备。\n6、未见报告批准人和监督员任命文件。\n7、标准查新表中缺少更新标准的实施日期及原标准是否作废及日期。\n8、设备档案中缺少设备基本信息如：放置地点、设备编号等。","不合格"]
[9,"大连市建筑工程质量检测中心有限公司","建筑材料及构配件","新办","经审查，该机构提交的申请材料存在以下问题：\n文审意见：\n一、建筑材料及构配件\n1、仪器设备\n（1）未完全提供本次新增场所涉及设备校准确认表、仪器设备校准证书或计量检定校准承诺书。\n2、其他\n（1）需提交场所建筑所属情况等证明材料。\n二、视频考核意见：\n（1）使用WWAW-600B型电液伺服万能材料试验机，未记录设备使用记录；\n（2）水泥留样室未设水泥留样筒。","不合格"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}